|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: OFTALMOSCOPIO DIRECTO CON MANGO RECARGABLE** |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  A01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED.  A02 SISTEMA ÓPTICO COAXIAL DE SOMBRAS.  A03 CAPACIDAD PARA DETECTAR ABERRACIONES EN LA CORNEA CON FILTRO AZUL.  A04 FILTRO POLIZADOR QUE ELIMINA EL REFLEJO DE LA CÓRNEA.  A05 ÓPTICA SELLADA QUE IMPIDA EL INGRESO DE POLVO Y SUCIEDAD.  A06 18 APERTURAS PARA MAYOR VERSATILIDAD.  A07 FILTRO LIBRE DE ROJO QUE PUEDA SER UTILIZADO CON CUALQUIER APERTURA.  A08 28 LENTES DE ENFOQUE CON UN RANGO -25 A +40 DIOPTRÍAS.  A09 EN DOS PARTES (CABEZAL Y MANGO).  A10 CABEZAL CON EMBONE GIRATORIO A MANGO.  A11 MANGO ADAPTABLE PARA BATERÍA RECARGABLE.  A12 UNO (01) FOCO LED DE REPUESTO.  **B REQUERIMIENTO DE ENERGÍA**  B01 CARGADOR DE MESA PARA DOS BATERIAS AL MISMO TIEMPO. (DE FÁBRICA).  B02 APTO PARA TRABAJO EN 220V, 60HZ.  **C GARANTÍA**  C01 MÍNIMO DE 01 AÑO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |