|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: LENSÓMETRO DIGITAL.** |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  A01 PANTALLA LCD A COLOR.  A02 MEDIDA AUTOMÁTICA DE LENTES UNIFOCALES, MULTIFOCALES, PROGRESIVOS, LENTES DE CONTACTO.  A03 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LENTES PROGRESIVAS.  A04 PORTA LENTES REGULABLE: PARA LENTES DE MONTURA Y DE CONTACTO.  A05 MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN UV.  A06 RANGO DE MEDIDA ESFERICA DE +/- 25.0 D, CILINDRO DE +/- 10.0 D.  A07 ANGULO DE EJES CILINDRICOS: 0° A 180°, CON PASOS DE 1° O RANGO MENOR, PRISMAS DE 0 A 10 DP. INCREMENTOS DE MEDICIÓN MINIMA DE 0.25D SEGÚN CONFIGURACION.  A08 LECTURA INTERNA DE VALORES DE LENTES DE CONTACTO DUROS Y BLANDOS.  A09 SENSOR DE HARTMANN, CON 108 PUNTOS DE MEDICION MULTIPLE.  **B ACCESORIOS**  B01 IMPRESORA CON CORTADOR AUTOMÁTICO  **C REQUERIMIENTO ELÉCTRICO**  C01 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220 VAC / 60Hz.  C02 UPS EXTERNO DE ESTADO SOLIDO, CON PUESTA A TIERRA, SUPRESOR DE PICOS Y POTENCIA SUPERIOR AL 25% DEL CONSUMO DEL EQUIPO.    **D GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN**  D01 GARANTÍA MÍNIMA DE 02 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  D02 CAPACITACIÓN MÍNIMA DE 03 HORAS TANTO PARA EL PERSONAL USUARIO, COMO AL DE MANTENIMIENTO.  D03 ENTREGA DE MANUALES DE USUARIO Y MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL (IMPRESO Y DIGITAL).  D04 PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  D05 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTÍA COMO MÍNIMO Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN.  D06 PRESENTACIÓN DE CONSTANCIA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE INSUMOS Y REPUESTOS DEL EQUIPO.  D07 PRESENTACIÓN DE CONSTANCIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA O ISO 9001 O ISO 13485. |